 全自动抽滤机技术参数和性能表

	一、用途及适用样本

	用途
	适用样本

	用于水溶液样本的薄膜 过滤法(符合 USP、《中 国药典》、GB8538 的规 范)：
(1) 微生物限度检验
(2) 微生物污染检
验、污水中致病菌的检 验
(3) 无菌检验
	1.内镜，消毒冲洗后，注入后回收的中和洗脱液；

	
	2.治疗用水，如：透析液(配合 R2A 平板) 。污水中致病菌的检测；

	
	3.使用中的消毒剂；

	
	4.物表、双手采样拭子的中和洗脱液；

	
	5.制药、食品、饮料等生产用水；

	
	6.其它适用样本的微生物薄膜过滤法检测；

	
	7.其它水性无菌样本的无菌检验；

	二、 自动化抽滤性能

	序号
	名称
	内容

	1
	抽滤流量
	1000mL/min(无滤膜阻挡的情况下)

	2
	抽滤速度
	通常 40 秒内完成(100mL 纯化水测试)

	3
	抽滤效率
	1)批量化处理，操作简便、快捷
2)2 个泵独立运行，互不干扰

	4
	抽滤杯
	适用于杯子平放其上，而不是套上，也不是插入，便于安放和拿取。利用抽滤时的负压吸力压紧垫圈而密封，从而达成负压抽滤。

	5
	用前的消毒灭 菌准备
	无须对抽滤机的杯座做消毒，也无须对抽滤杯做消毒灭菌。

	三、配套产品

	序号
	名称
	内容

	



1
	



抽滤杯
	1)无菌、防漏，一次性使用 
2)标本采样：该抽滤杯可用作样品杯，直接采样，封闭式设计，防污 染。
3)抽滤环境要求：使用配套的带有污染防护盖(含有空气过滤膜) 的  抽滤杯时，可在一般环境下抽滤；若无污染防护盖则要至少在十万级 洁净环境下抽滤。
4)杯体刻度容量：100mL
5)滤膜孔径：0.45um

	2
	采样泵
	便携式真空采样泵，封闭式，防污染。不需要另接管道，吸盘贴上即 可和上述抽滤杯配套使用。

	3
	R2A 琼脂平板
	滤后贴膜培养计数(用于治疗用水或环境水样的检测)

	4
	其他
	按照抽滤机使用说明配套配置
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