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1	最小切片厚度≤0.5微米
2	最大修片厚度≥700微米
3	样本夹头最大垂直行程≥69毫米
4★	样本夹头最大水平行程≥29毫米
5	最大样品尺寸≥60*50*40mm 
6	夹头前进后退电动驱动方式	
7★	式铅块配重，非弹簧配重
8★	包含自动注油系统，延长机器使用寿命
9	机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态
10	修块模式至少3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式
11	左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进
12★	夹头和角度调节装置之间有快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头
13	带独立控制盒
14★	夹头位置记忆可以存储至少三个位置
15★	最大样本回缩≥150微米，可关闭
16	内置控制面板液晶显示
17 ★   可外接 雾化加湿器及台灯	

