石蜡切片机招标参数

1	最小切片厚度≤0.5微米

2	最大修片厚度≥700微米

3	样本夹头最大垂直行程≥69毫米

4★	样本夹头最大水平行程≥29毫米

5	最大样品尺寸≥60*50*40mm

6	夹头前进后退电动驱动方式

7★	式铅块配重，非弹簧配重

8★	包含自动注油系统，延长机器使用寿命

9	机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态

10	修块模式至少3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式

11	左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进

12★	夹头和角度调节装置之间有快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头

13	带独立控制盒

14★	夹头位置记忆可以存储至少三个位置

15★	最大样本回缩≥150微米，可关闭

16	内置控制面板液晶显示

17 ★   可外接 雾化加湿器及台灯