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1. 采用激光直接标刻技术，激光直接烧灼出字符。
2. 无需色带和墨盒等打印耗材。
3. 可打印各种油漆面玻片，对玻片漆面平整度无严格要求。
4. 打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。
5. 可实现打印信息的导出及批量打印功能，也可实现自主人工输入信息打印功能。
6. 一次可装载不少于100张载玻片。
7. 机械推手将打印完成的玻片直接推送到玻片收集工位，避免打印完成的玻片自由滑落或摔落。
8. 固定的玻片收集工位，无需可移动的玻片收集槽。
9. 玻片收集工位一次可收集打印完成的玻片数不少于40张。
10. ★打印完成的玻片横向推出，打印字迹位于打号机右侧。
11. 打印完成的玻片收集采用堆栈结构，最先打印的玻片位于堆栈的最上方。
12. 整机宽度不大于21cm，可放置在切片工作台上。
13.打印速度≤6秒/玻片，即每分钟可以连续打印不少于10张载玻片。
14.内置空气过滤系统，有效滤除打印粉尘。
15.采用windows系统。
16.内置彩色触摸屏。
17.玻片上载架采用可拔插设计，方便装载玻片
18.玻片上载槽位于玻片打号机侧右方，方便装载玻片
19.具有USB接口，方便数据的导入导出。
20.整机集成二维码扫描器。
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22.★采用RJ45接口。
23.打印软件具备多种打印模板自动选择功能，可以根据不同的组织自动选择打印模板。
24.★关闭打号机无需关闭打号程序，打开打号机即可自动连接打号程序，各运动模块均无需复位即可开始打印。
25.★可选配独立的玻片收集器。收集器可以自由地与打号机组合和分开。
26.★玻片收集工位加收集器一次性可收集玻片数量不少于230张。
27.打号程序提供可实时显示各阶段运动步骤的文字显示框。










