全自动软式内镜清洗消毒器
	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	结构配置

	1.1.1
	消毒剂储存箱容量
	≥12L

	1.1.2
	适酶储存箱容量
	≥2.5L

	1.1.3
	酒精储存箱容量
	≥1L

	1.1.4
	测漏压力传感器
	采用进口压力传感器；

	1.1.5
	电磁阀
	采用进口电磁阀；

	1.1.6
	排水装置
	采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

	1.1.7
	清洗液、酒精计量装置
	采用精准蠕动计量泵，计量精度≤1%；

	1.2
	技术性能

	1.2.1
	每次处理镜子数量
	1条

	1.2.2
	*全程清洗消毒时间
	戊二醛:23分钟

	
	
	邻苯二甲醛:18分钟

	
	
	过氧乙酸:18分钟

	1.2.3
	测漏功能
	采用全程适时内镜测漏监控装置

	1.2.4
	消耗水量
	每清洗消毒循环水耗量≤50L

	1.2.5
	*自身消毒功能
	可对设备全管道、槽体进行自身消毒；

	1.2.6
	加强消毒功能
	可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜

	1.2.7
	*软镜内通道循环泵
	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成；

	1.2.8
	空气干燥功能
	有

	1.2.9
	酒精干燥功能
	有

	1.2.10
	内镜内腔清洗接头
	可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头

	1.2.11
	100%清洗消毒
	采用内灌流+涡流方式对内镜进行清洗消毒；

	1.2.12
	消毒剂加热
	可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

	1.2.13
	消毒剂自动取样功能
	有

	1.2.14
	消毒剂添加排放
	设备自动对消毒液进行添加和排放

	1.2.15
	全封闭消毒
	洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

	1.2.16
	无菌水漂洗
	内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

	1.2.17
	消毒剂不足报警
	有

	1.2.18
	清洗液不足报警
	有

	1.2.19
	酒精不足报警
	有

	1.2.20
	水压低报警
	有

	1.2.21
	消毒次数记录
	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

	1.2.22
	过程数据打印
	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

	1.2.23
	控制系统
	控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；
多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；

	1.2.24
	中文触摸屏显示
	采用4.3寸彩色触摸屏显示系统；

	1.2.25
	显示屏显示内容
	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

	1.2.26
	**管理员权限设置
	产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作

	1.2.27
	手动关门、脚踢开门
	创新型全机械结构，可靠性强

	1.2.28
	玻璃门
	采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

	1.2.29
	门脚踏开关
	设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

	二
	内镜储柜
	1个

	
	内镜转运车
	2个

	三
	追溯系统
	包含所有接口费
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