全自动软式内镜清洗消毒器

| 一：设备参数及配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 结构配置 |  |
| 1.1.1 | 消毒剂储存箱容量 | ≥12L |
| 1.1.2 | 适酶储存箱容量 | ≥2.5L |
| 1.1.3 | 酒精储存箱容量 | ≥1L |
| 1.1.4 | 测漏压力传感器 | 采用进口压力传感器； |
| 1.1.5 | 电磁阀 | 采用进口电磁阀； |
| 1.1.6 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| 1.1.7 | 清洗液、酒精计量装置 | 采用精准蠕动计量泵，计量精度≤1%； |
| 1.2 | 技术性能 |  |
| 1.2.1 | 每次处理镜子数量 | 1条 |
| 1.2.2 | *全程清洗消毒时间 | 戊二醛:23分钟 |
|  |  | 邻苯二甲醛:18分钟 |
|  |  | 过氧乙酸:18分钟 |
| 1.2.3 | 测漏功能 | 采用全程适时内镜测漏监控装置 |
| 1.2.4 | 消耗水量 | 每清洗消毒循环水耗量≤50L |
| 1.2.5 | *自身消毒功能 | 可对设备全管道、槽体进行自身消毒； |
| 1.2.6 | 加强消毒功能 | 可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜 |
| 1.2.7 | *软镜内通道循环泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成； |
| 1.2.8 | 空气干燥功能 | 有 |
| 1.2.9 | 酒精干燥功能 | 有 |
| 1.2.10 | 内镜内腔清洗接头 | 可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头 |
| 1.2.11 | 100%清洗消毒 | 采用内灌流+涡流方式对内镜进行清洗消毒； |
| 1.2.12 | 消毒剂加热 | 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 |
| 1.2.13 | 消毒剂自动取样功能 | 有 |
| 1.2.14 | 消毒剂添加排放 | 设备自动对消毒液进行添加和排放 |
| 1.2.15 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 1.2.16 | 无菌水漂洗 | 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 1.2.17 | 消毒剂不足报警 | 有 |
| 1.2.18 | 清洗液不足报警 | 有 |
| 1.2.19 | 酒精不足报警 | 有 |
| 1.2.20 | 水压低报警 | 有 |
| 1.2.21 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |
| 1.2.22 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
| 1.2.23 | 控制系统 | 控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用； 多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联； |
| 1.2.24 | 中文触摸屏显示 | 采用4.3寸彩色触摸屏显示系统； |
| 1.2.25 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； |
| 1.2.26 | **管理员权限设置 | 产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作 |
| 1.2.27 | 手动关门、脚踢开门 | 创新型全机械结构，可靠性强 |
| 1.2.28 | 玻璃门 | 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
| 1.2.29 | 门脚踏开关 | 设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门； |
| 二 | 内镜储柜 | 1个 |
|  | 内镜转运车 | 2个 |
| 三 | 追溯系统 | 包含所有接口费 |