
内镜清洗工作站（手工清洗槽5槽）技术参数要求
	设备参数及配置：

	技术要求

	主体：台面、清洗槽、功能背板、柜体、干燥台

	材质要求：
	采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

	清洗槽形状要求：
	清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。侧面有刻度标尺，更加方便医务人员进行消毒洗液配比，精准控制消毒液用量  

	干燥台状要求：
	干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

	功能背形状要求：
	背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.8m。背板设有独立液晶控制器安装处，独特造型，方便操作，外观优美。背板安装控制器部分为凸起部分，并非平面，造型新颖，内嵌式安装，方便维修。

	清洗槽规格尺寸要求：
	单方槽：（可根据客户要求进行定制）                                                              
≤长590mm×宽730mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm；            
≤长680mm×宽730mm，内径长550mm×宽450mm×深200mm；            
双方槽：                                                       
≤长1000mm×宽730mm，内径长420mm×宽450mm×深200mm；            
≤长1180mm×宽730mm，内径长550mm×宽450mm×深200mm；           
转角槽：                                                       
≤长830mm×宽830mm，内径长450mm×宽450mm×深200mm；

	干燥台规格尺寸要求：
	≤长900mm×宽730mm； 
≤长1180mm×宽730mm                                     
≤长1360mm×宽730mm；                                          
≤长1500mm×宽730mm；                                          
≤长750mm×宽730mm；（可根据客户要求进行定制） 	.

	柜体：

	柜体形状要求：
	采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm

	支架材质要求：
	选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

	柜门材质要求：
	采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

	柜体底板材质要求：
	柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

	操作系统：

	水/气“一次性”全自动灌注器
	采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.36MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

	控制器要求：
	采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

	酶液/消毒液全自动循环灌注器
	采用液晶中文显示屏，各流程功能均由微电脑控制，采用触摸控制按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均可按照屏幕提示进行清洗，具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

	快速接头材质及功能要求：
	整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。

	管道自身消毒功能
	可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。

	供排水、供气系统

	医用无油空气压 缩机：
	采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气

	中心气体处理器要求：
	无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

	空气过滤器
	对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.22μm，可更换滤芯。 

	供气管路要求：
	采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，耐压≥15kg。

	★高压水枪材质及功能要求：
	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

	高压气枪材质及功能要求：
	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

	供水管路要求：
	所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点电路全防水设计，整体供电12v或24V，确保安全，

	自动/手动双控水源的开关
	自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避 免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况 下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V,流量 2~3T/h,功率W20W,工作压力：0~0.8MPa配置一键开关电源 按钮，不仅可以实现总水源的自动关闭

	清洗槽及消毒槽采用电控排液方式：
	电动球阀 采用不锈钢微型电动球阀，专用电动控制按钮控制电 动球阀排水。不可采用手动不锈钢或其他材质的角阀 或球阀控制排水

	排水管路要求：
	所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点

	排污型水质处理器要求：
	对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.5T/h，可更换滤芯。      

	不锈钢水龙头
	国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s

	ABS塑料落水器
	独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

	内镜清洗质量追溯系统
	网络版，可与医院系统进行信息对接，系统由一体化微电脑智能化控制主机、液晶显示屏、打印机集合而成，配有鼠标键盘等其它操作附属设施，彩色液晶显示屏为19英寸。可记录包括初洗、酶洗、漂洗洗、消毒、终末漂洗洗等各个步骤的实时使用时间及总用时，可一次显示不少于20条实时清洗数据。管理系统可同时实现连接、管理和记录内镜清洗消毒工作站及全自动清洗消毒机的清洗消毒情况，每位操作员和每条内镜都配有数据采集卡，并且可以保存和调用详细数据；自带语音提示系统和相关流程时间控制提醒、报警功能。如相关时间未达到预定时间或是操作人员强行进行下一步骤，系统将有语音提示和记录；软件内含有系统设置、日常维护、数据管理、系统说明、洗消及音乐播放模块；可设置医院名称、系统连接设备、IP地址，消毒结束后可选择打印或保存，打印或保存内容包括操作人员名称、内镜标号、各流程洗消时间、日期及时间；数据管理系统可连接院内网络，可在内镜图文报告中体现清洗消毒时间，并可以文本形式进行清洗、消毒的数据统计。

	其他附件

	手套盒：
	铝制手套盒，可放置各种不同的手套

	纱布盒：
	铝制纱布盒，可放置1 OcmX 10cm纱布块不少于20块；

	整体参数：

	设备用电要求：
	电压：220V±22V频率：50Hz ±1 Hz电气安全性能符合 GB4793. 1-2007、GB14710-2009 的要求。

	设备功率要求：
	W2. 5kVA

	设备噪音要求：
	设备正常工作时，噪音应不大于70dBo

	安装要求：
	设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对 操作人员进行免费使用培训。

	五槽一干燥台配置清单

	项目名称
	单位
	数 量

	豪华型方槽主体
	组
	5

	豪华干燥台主体
	组
	[bookmark: _GoBack]2

	功能背板
	组
	1

	防水柜门/柜体
	组
	1

	[bookmark: OLE_LINK1]酶液/消毒液全自动循环灌注器
	台
	2

	水/气“一次性”全自动灌注系统
	组
	2

	灌流快接插头
	台
	7

	净水处理器(B款)
	只
	1

	医用无油空压机
	台
	1

	中心气体处理系统
	台
	1

	医用高压水枪（8个喷头）
	套
	2

	高压气枪（单个喷头）
	套
	2

	给水系统（水龙头）
	套
	3

	给排水系统
	套
	5

	下水连接管路
	套
	5

	方槽盖
	套
	2

	Y型三通灌流装置
	组
	5

	灌流专用硅胶管
	组
	5

	附件网架(毛巾挂钩)
	套
	1

	附件网蓝(手套纱布盒)
	套
	1

	内镜清洗流程牌
	组
	1

	灯光照明系统
	组
	1

	多功能一体化电源
	只
	1

	追溯系统
	组
	1

	内镜测漏器
	只
	1

	
	
	

	
	
	


                              
       

