内镜清洗工作站（眼科器械清洗工作站）参数要求
	

	适用范围：用于医院内镜中心、各科室的软式内镜、硬式内镜的清洗消毒

	一、技术要求

	主体
	台面、清洗槽、功能背板、柜体、干燥台
( 1.提供内镜清洗工作站检测报告、2.注册证、3.工作站控制系统软件著作权登记证书、4.内镜清洗工作站用清洗机构专利证书 )

	1.材质
	[bookmark: _GoBack]采用进口高分子复合材料（ABS+PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，台面可承重≥90KG，在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡48小时无可视变化。 拉伸强度 ≥30Mpa、断裂伸长率 ≥2.5%、弯曲强度 ≥50Mpa、简支梁无缺口冲击强度 ≥14kJ/㎡、10%应变时的压缩应力 ≥50Mpa

	2.清洗槽形状
	清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜≥3度，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，台面离地高度约为850mm。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，侧面有刻度标尺，精准控制消毒液用量。

	3.干燥台形状
	干燥台采用内凹式平台圆弧设计，台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，台面低于前端，干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧

	4.功能背板形状
	背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝倒角均为大圆弧，无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10 度，背板规格高度：离地高度≤1.8m。背板设有独立液晶控制器安装处，背板安装控制器部分为凸起部分，内嵌式安装，方便维修。

	5.清洗槽规格尺寸

	单方槽：（可根据客户要求进行定制）                                                  
≤长500mm×宽750mm，内径长400mm×宽450mm×深220mm；            
≤长590mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深220mm；            
≤长680mm×宽750mm，内径长550mm×宽450mm×深220mm；            
双方槽：                                                       
≤长1000mm×宽750mm，内径长420mm×宽450mm×深220mm；            
≤长1180mm×宽750mm，内径长550mm×宽450mm×深220mm；           
转角槽：                                                       
≤长850mm×宽850mm，内径长450mm×宽450mm×深220mm；

	6.干燥台规格尺寸

	（可根据客户要求进行定制）
≤长900mm×宽750mm； 
≤长1180mm×宽750mm                                     
≤长1360mm×宽750mm；                                          
≤长1500mm×宽750mm；                                          
≤长750mm×宽750mm； 	.

	二、柜体

	2.1柜体形状
	采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm，非倾斜式设计，配有脚轮，方便卫生清理与搬迁

	2.2支架材质
	[bookmark: OLE_LINK4]1.选用厚度为1.5mm的全优质SUS304不锈钢材质，高度为800mm，底板采用PVC塑钢板

	2.3柜门材质
	采用彩色钢化玻璃，非整体柜体设计，柜门颜色可要求选择；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（11.提供钢化玻璃检查报告）

	2.4柜体底板材质
	柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况

	三、操作系统

	3.1水/气“一次性”全自动灌注器
	注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.36MPa，注水流量≥5L/min，注气压力≤0.16MPa，注水压力≤0.5MPa。灌流器带具有止回功能的接头，防止灌流倒灌。

	3.2控制器
	[bookmark: OLE_LINK1]采用隐藏式内嵌设计,液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，一键式操作，方便快捷，控制每槽实际操作流程，可直接显示该清洗槽的清洗时间、功能定义、灌流状态、剩余倒计时时长、排液功能、加酶功能、管理员界面、启/停操作等；具备倒计时功能，达到设定时间可声讯报警提醒，并自动结束，计时范围最大为 99min59s，误差为0。

	3.3酶液/消毒液
全自动灌注器
	自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。可根据不同种类消毒液可自由设定浸泡时间，出厂预设不少于3种模式，至少包括常规、特殊、完结清洗模式。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟，酶液消毒液灌流流量 3-5L/min。配备专门的内灌流过滤器，有效避免因液体杂质堵塞内镜。灌流器带具有止回功能的接头，防止灌流倒灌。设有灌流接头拆下自动停机功能，吸引口过滤网孔径≤106μm。消毒槽的灌流装置采用耐酸碱专用消毒泵，适用于多种消毒液（戊二醛，过氧乙酸，邻苯二甲醛等）

	3.4三通灌流装置
	采用 PCP 材料，最外端最大处的外径是6.4mm 最外端最小处的外径是4.8mm；接头内径：3mm；卡口最大处外径：3.4mm；总高度：43mm

	3.5快速接头材质
及功能
	整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。

	3.6管道自身消毒
功能
	可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。采用助力排水方式，加快排水速度，加速内镜洗消运转周期。

	3.7灌流软管
	采用优质硅胶材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、抗撕强度高。

	四、供排水、供气系统

	4.1医用无油
空气压缩机
	采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa，最大排气量: 115 L/min （0公斤），额定排气量： 60 L/min （4公斤），储气量：30L，  噪音≦58dB，电压：220V，输出功率：550W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。采用优质气动部件及PU供气管路，承压强，使用寿命长。

	4.2中心气体处理器
	无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能；两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，并另外设有注气压力调节器（显示精度不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.8MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

	4.3空气过滤器
	对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.22μm，可更换滤芯。 

	4.4吹干器
	用于对清洗完成的内镜进行烘干，风量可调

	4.5供气管路
	采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，耐压≥15kg。

	4.6医用高压水枪
材质及功能
	采用优质304全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理，防止内腔腐蚀生锈，避免水通过枪体腔道产生二次污染；枪头和枪体连接部使用螺纹旋转接口，配备八个清洗喷嘴，与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。出水按钮为把手式设计，非按钮式设计，降低长时间按压造成的劳累感，降低劳动强度。

	4.7医用高压气枪
材质及功能
	采用优质304全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理，防止内腔腐蚀生锈，避免洁净空气通过枪体腔道产生二次污染；耐受压力0-0.7MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。出水按钮为把手式设计，非按钮式设计，降低长时间按压造成的劳累感，降低劳动强度。

	4.8供水管路
	[bookmark: OLE_LINK2]所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点电路全防水设计，采用同质热熔连接技术。

	4.9自动/手动双控
水源开关
	自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况 下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V,流量 2~3T/h,功率W20W,工作压力：0~0.8MPa配置一键开关电源按钮，不仅可以实现总水源的自动关闭

	4.10中心电源
控制系统
	专业电源板集成化设计，可同时为5套灌流系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。输出电压：12V 输入电压：AC220V±10%。

	4.11清洗槽及消毒槽排液方式
	采用手动不锈钢或其他材质的角阀或球阀控制排水

	4.12排水管路
	所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点

	4.13排污型水质
处理器
	安装于总水源处，过滤杂质、水锈等，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤，流量：2T/h，不锈钢外罩，内置过滤膜，可更换滤芯，带自动清洗功能。      

	4.14不锈钢水龙头
	国内知名品牌的优质SUS304不锈钢水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境

	4.15ABS塑料落水器
	独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

	五、其他附件

	5.1手套盒
	铝制手套盒，可放置各种不同的手套

	5.2纱布盒
	铝制纱布盒，可放置10cmX 10cm纱布块不少于20块；

	5.3槽盖
	槽盖、手柄采用透明亚克力板材一次成型，板材厚度≥4mm避免把手经过长时间使用意外脱落损伤内镜，盖子透明可移动，清洗看到浸泡清洗的状况。

	5.4照明
	为保证清洗质量，工作站顶部有 220V、3W的照明灯、用于照射工作站台面。工作站中间部分有 12V、3W的照明灯、用于照射清洗槽内

	六、整体参数

	6.1设备用电要求
	电压：220V±22V频率：50Hz ±1 Hz电气安全性能符合 GB4793. 1-2007、GB14710-2009 的要求。所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全，开关和插座都设有防水保护装置。

	6.2设备功率要求
	2.5kVA

	6.3设备噪音要求
	设备正常工作时，噪音应不大于70dBo

	6.4设备水源要求
	医疗用水水压0.3～0.5MPa，

	6.5环境温度要求
	室内工作环境温度：-5℃～40℃，相对湿度：≤90%，大气压力范围：70kPa～106kPa

	6.6安装要求
	设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。

	七、选配

	空气净化系统
	吹出的空气菌落数小于 1CFU/m³, PM0.01去除率大于92%。

	[bookmark: OLE_LINK3]负压吸引功能
	终末漂洗槽灌注器负压吸引功能,可将快速清除内镜内管道残留液体。

	酒精灌注系统
	酒精自动灌注内镜管腔，辅助干燥工作，方便快捷。配备≥7寸高清触摸控制屏，可实现一键干燥，一键进酒精、缺酒精报警等功能，酒精灌注时间和干燥时间分别可以进行设定，酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度≥5ml/s，符合医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求。

	清洗槽排液方式
	[bookmark: OLE_LINK5]电动球阀采用不锈钢微型电动球阀，专用电动控制按钮控制电动球阀排水。

	全自动内镜测漏器
	内镜专用气泵，可高精度检测内窥镜的泄漏，触摸屏控制，一镜一测，发生泄漏自动报警，测漏结果自动记录。测漏压力0.018MPa，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，集成于设备内部，非外挂式简易测漏装置，一键启动，操作简便。微电脑控制，触摸屏显示，轻松实现一镜一测，快速充气、保压，发现泄漏可发生报警提示，测漏结果自动记录。程序“结束”后自动开始排气，排气完成后返回主界面。集内窥镜干测、内窥镜湿测于一体的全自动专用仪器。

	自动供酶系统
	采用蠕动泵和双路高精度流量传感器实现精准加酶、进水，完成自动配液，可配套使用不同厂家的清洗酶。配备≥7寸高清触摸控制屏，可实现一键配液，一键进水、缺酶报警等功能。进水量1-100L可调；符合医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求。若配合追溯系统可快速查询配液记录。

	消毒液管理系统
	容量：30000±50ml，动态管理消毒液，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发，每日清洗消毒结束后，将消毒液一键吸入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液一键注入消毒槽中；具有消毒液使用次数记录，过期的消毒液可报警提示并自动排入排污管道。

	消毒液储存箱超温保护装置
	[bookmark: OLE_LINK6]具有温度调节功能，可设置消毒液温度范围为20℃～40℃，当温度低于设定值时，可自动加热至设定值。且配有超温保护装置，避免因温度过高而影响消毒效果或损伤内镜。

	高压供水器
	电压：DC24V，电流：3.5A，出水水压：0.4MPa（恒压），启动压力0.3MPa，功率：36W流量：5.0L/min，配备压力表实时显示水压值，内置塑料压力储水罐，保证用水需求。水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特点，提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）

	超声波发生器
	采用内嵌式，材质为优质 304 不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，各流程功能均有微电脑控制,7寸液晶中文显示屏，工作面板作用 PVC 面膜，采用触摸控制按键；超声工作时间1—99min任意可调，超声频率38～41KHz，功率1.2Kw；清洗槽采用优质SUS316不锈钢；可独立控制排水。用于治疗附件的清洗，由于内镜附件构造复杂，粘液、血渍容易残留在关节位及管道内，人工难以完全清洗，超声波清洗机可以使附件上的粘液、血渍迅速溶解及脱落，提高清洗效率。配置不锈钢篮筐1个。

	消毒液气体
解析系统
	主机位于柜体内部的隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作，随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员。排气量50L/min，功率35W，电源220V/50Hz

	内镜清洗质量
追溯系统

	网络版，可与医院系统进行信息对接，系统由一体化微电脑智能化控制主机、液晶显示屏、打印机集合而成，配有鼠标键盘等其它操作附属设施，彩色液晶显示屏为19 英寸。可记录包括初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗洗等各个步骤的实时使用时间及总用时，可一次显示不少于 20 条实时清洗数据。管理系统可同时实现连接、管理和记录内镜清洗消毒工作站及全自动清洗消毒机的清洗消毒情况，每位操作员和每条内镜都配有数据采集卡，并且可以保存和调用详细数据；自带语音提示系统和相关流程时间控制提醒、报警功能。如相关时间未达到预定时间或是操作人员强行进行下一步骤，系统将有语音提示和记录；软件内含有系统设置、日常维护、数据管理、系统说明、洗消及音乐播放模块；可设置医院名称、系统连接设备、IP地址，消毒结束后可选择打印或保存，打印或保存内容包括操作人员名称、内镜标号、各流程洗消时间、日期及时间；数据管理系统可连接院内网络，可在内镜图文报告中体现清洗消毒时间，并可以文本形式进行清洗、消毒的数据统计。



