卡式灭菌器招标参数

[bookmark: _GoBack]产品符合最新 YY/T0646-2015 及GB/T30690-2014 等国家感控管理规范要求。

1. 用途：在连台手术期间，迅速对综合手术室、眼科、口腔科、耳鼻喉、骨科、微创手术等各科室所需各种连台手术、应急器械及贵重精密器械灭菌。
2. 内置自我检测系统，对温度、压力、水质、水位等设备故障等可自动报警，并自行停机同时将相应故障代码显示于屏幕。
3. 配备 3.5 英寸彩色液晶触摸屏，支持中/英文双语显示操作，并可自动实时显示灭菌过程中升温加压等灭菌曲线、过程参数图。
4. 配有灭菌数据存储模块及USB 输出端口，实现对灭菌循环的自动存储、导出及打印；并可选配(热敏/针式)打印机实时打印灭菌循环参数，实现感控“可追溯”管理。
5. 可接入互联网，支持 Windows、Android、IOS 系统多平台远程监测、故障诊断及灭菌循环远程打印、查询功能。
6.机器配备1个10/100Base-T以太网端口，位于设备背部
7. 设备尺寸(长宽高)：≤60×41×19cm，自重≤33kg (无水)。
8. 灭菌盒内腔容积：5.1L（标准型）
9.灭菌盒内部尺寸(长宽高)：38×18×7.5cm（标准型）
10.灭菌温度设置 121 ℃、134 ℃两种选择。
11.	电压范围：220-240V，50-60HZ，6A。
12．有针对朊毒体等特殊病毒的：标准灭菌程序 134℃非包裹及包裹灭菌里有灭菌18min（S 级）加强备用程序；橡胶塑料灭菌121c°程序里有灭菌30min （S 级）加强备用程序。
13. 非包裹 N 级循环全过程≤12min；非包裹 S 级循环全过程≤15min。
14 功率≥1300W。
15.具有1 个N 级灭菌自动循环，6 个S 级灭菌自动循环及一个自动干燥程序。
16. PRV 值（卸压阀）43.5PSI。





