全自动气压止血带参数
1、具有NMPA(CFDA)    认证，适用于在四肢手术中采用气压方法阻断肢体流血止血。

2、使用环境： 适用于在气温10℃ ~30℃之间 ，相对湿度30%～70%环境下运输； 在环境温度

10℃~30℃和相对湿度30%～70%环境下工作。 电源电压：适配器AC   100～240V。

3、可充电锂电池DC  7.4V、10000mAh ; 电源频率：50/60Hz ; 输入电流：0.8-0.5A。

4、压力的范围为0～487.5mmHg, 压力测量的最大误差不超过±7.5mmHg。

5、时间可调范围0-150min, 增量为1min.充气时间≤15s, 放气时间≤60s, 具备一键充/放气功 能 。

6、专利设计的双擎电机，高灵敏度脉搏波芯片， 四电机双通道：两路可同时稳压，连接两个充气带，通过不同颜色进行区分； 具有防止气管意外脱落功能。

7、具备LOP 止血压力测量技术， 自动测压模式， 自动检测并计算出肢体阻断压力，个性化止血。

8、充气带的压力超过或者低于压力设置值，压力能够自动补偿。

9、 自动提醒功能： 系统的设置时间还剩余10分钟、 1分钟时分别有提示音。

10、 电池电量充足时， 电池供电，最大压力下连续工作时间不低于480min, 断电后通过电动压力系统保持压力恒定。

11、9.7寸彩色显示屏； 红蓝分屏显示， 易于区分和同时控制双通路气压止血袖带。

12、 中英界面双语言操作，触屏和物理按键同时具备。

13 、噪音≤60dB。

二、材料：

1、充气带采用TPU 复合材料，承载能力强。

2、主机外壳采用ABS 材料制成。抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，坚固耐用。

3、皮肤保护带采用聚氨酯材料制成，质地柔软舒适。

4、加宽止血袖带 ，有效降低相关副损伤和并发症。

三、结构：

由主机、 电源适配器、充气带和皮肤保护带组成。充气带根据尺寸大小，有7种规格可供选择。皮肤保护带有3种规格可供选择。

