冲洗液加温系统技术参数
一、加温性能参数
1、冲洗液加温仪用于床旁移动使用，手术过程中或术后可随时加温和冲洗；

2、加温方式：直接对冲洗液袋进行加温和保温，无需专用耗材；

3、温度可调范围：28℃-41℃可调；

4、温度显示精度误差：±0.5℃；

5、温控精度：±2℃；

6、加温袋容量：3000ml,一次可加温冲洗液量≥12000mL；

7、可实时监控液体实际温度；

8、加温完成后自动进行保温；

9、具有防干烧保护功能；

10、报警保护功能：包括超温、加温回路断路和温度传感器断路报警保护；

二、选配冲洗液助力输液架性能参数
1、配套冲洗液助力输液架通过提升液袋高度产生压力，按压助力把手，可自由升降；

2、挂载数量：具备4个挂钩，可挂载4-8袋冲洗液；

3、每个挂钩可独立升降，单个挂钩可负载3000mL-6000mL；

4 、挂载高度：液袋最低挂载高度≤1.5米，方便医护人员挂载操作；

5、提升高度：900mm，加压冲洗流速≥1400ml/分；

6、无油润滑技术，升降杆无需使用润滑油，避免使用过程中沾染油污，方便清洁消毒，符合医院感控要求；

8、底座采用抗腐蚀PA66材料，配静音脚轮，稳定可靠，方便移动

