胆道内碎石仪技术参数表
 1.产品适用范围说明：适合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石，胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。（以产品注册为准）
2.放电时间<2μs(微秒)说明：此项指标为反应能量密度的关键参数，数值越小，碎石效率越 高。以SFDA注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款相关页复印件。
3.最高放电脉冲重复频率>30Hz说明：此项指标为反应碎石效率的关键参数，数值越大，碎石效率越高。以SFDA注册检测报告为准， 需提供检测报告对应条款相关页复印件。
4.电极线结构:双极并行结构，耐压等级不低于4kV。说明：该部分进入人体高压放电，足够的绝缘性能才能保证碎石安全，以SFDA注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款的相关页复印件。
5.胆道镜电极直径≤1.5mm说明：以SFDA注册检测报告为准。
6.输出能量范围0.1~0.4焦耳，最大碎石能量输出值≤0.4焦耳，分7档电子调节。说明：此项为反应安全性的关键参数，数值 越小，安全性越高。以SFDA注册检测报告为准，需提供检测报告对应 条款相关页复印件。
7.电极线材质:电极线材质符合GB/T 16886.1生物学评价的标准要求，
[bookmark: _GoBack]8.四种脉冲放电模式：单次脉冲、复式脉冲一、复式脉冲二、 00D脉冲，根据结石情况自由选择。
9.显示屏及内容：内置于主机，≥LCD 7寸彩色液晶显示；输出能量；电极寿命；碎石模式；治疗计数；故障显示等信息。
10.电极寿命 自动检测：电极寿命主机自动检测，显示当前电极剩余寿命，具有提示告警功能。
