过氧化氢低温等离子体灭菌器技术参数
1.总容积:>160L
2.腔体结构及材质:腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材,
厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持 100%气态。
3.电极网材质:铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。
4.腔体温度加热功率:900W，预热升温时间≤30min
5.腔体温度控制探头数量:≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
6.主体保温:保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质，具有导热系数低、防火性能好、维修拆装方便、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
7.使用寿命:设备的使用寿命≥11年
8.门数量:≥1 个
9.材质:采用优质铝材，厚度>20mm。
10.门开启方式:采用顶杆驱动式电动升降门。
11.门板加热功能:加热膜数量>2个，门板温度维持在50士2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。
12.门板温度控制探头数量:≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
13. 门障碍开关:具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
14.★脚踏开关:具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。
15.★门板结构:门板应是纯铝合金材质不带玻璃视窗，防止过氧化氢冷凝在玻璃上。
16.真空泵:采用真空度极高且耐 H202 腐蚀的旋片式真空泵。
17.加注控制阀门:采用国际知名电磁阀。
18.过氧化氢提纯功能:具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告。
19.油雾过滤器:产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗
20.过氧化氢过滤器:产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度<0.6mg/㎡,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
21.过氧化氢浓度监测:实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果，需提供打印记录用于佐证
22.控制器:采用国际一线品牌 PLC控制系统，能够开放端口连接追溯系统。
23.显示屏:采用≥10 寸彩色触摸屏。
24.打印机:采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上。
25.显示屏显示内容:温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。
26.打印记录内容:能够打印记录:程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品;
27.程序数量:根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。
28.软镜循环:具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径≤1mm长度≥1000mm 管腔的软式内窥镜灭菌，并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
29.程序运行时间:软镜类器械灭菌循环≤40 分钟;管腔类器械灭菌循环≤60 分钟，快速循环≤30 分钟。
30.倒计时显示:具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
31.灭菌能力:聚四氟乙烯管腔直径≤1mm,长度≥4000mm;不锈钢管腔直径≤0.7mm,长度≥600mm;提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
32.电磁兼容检测:灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害;
33.CE 证书:提供产品 CE 证书;
34.达芬奇内镜器械灭菌认证证书:可对达芬奇机器人内镜器械灭菌，提供达芬奇机器人内镜器械灭菌认证证书;
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