	[bookmark: _GoBack]医疗器械采购需求（预算252850元）

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	预采单价（元）
	数量
	金额（元）
	技术参数

	1
	双摇多功能病床（带轮）
	2060*860*500mm，床板采用冷轧钢板，ABS床头尾板，铝合金折叠护栏，5寸中控脚轮
	个
	2600
	80
	208000
	材料：厚度≥80mm。内褥采用高密度海绵≥30mm厚+环保机压椰棕≥50mm厚；外套为牛津防水布，有透气孔，带拉链，可拆洗两侧。
配置高级静音轮，易推可锁定限移。
海绵要求:新料加工，密度≥27-30kg/m³；提供海绵密度第三方检验报告。
提供床垫甲醛合格检测报告；提供防水布具有抗菌检测报告，检测依据GB21551.2-2010抗菌、除菌性能测定法检测金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌抗菌检测报告，抗菌率均要达到95%以上；提供海绵具有防螨检测报告，检测依据GB/T24253-2009防螨效果检测。床身框架：床身框架：床身框架结构采用碳钢冷拉型材，型材规格：≥30×70×1.5mm，其厚度为≥1.5mm(提供钢管规格、化学元素合格、钢管抗拉强度的第三方检测机构出具的检测报告)。床面材料：病床的床面板采用四块碳钢冷轧精制平板制作，其板厚≥1.2mm。数冲折弯设备冲压拉伸成型，面板四周透气流体槽，板面成凹面，四角为整角。病床各面板连接件为钢件。(提供钢板规格、化学元素合格的第三方检测机构出具的检测报告)。背部床板：背部床板有加强钢管，钢管规格采用≥35mm×25mm×1.0mm和 20mm×40mm×1.0mm，钢管的长度分别是≥2900mm和长度≥1300mm；床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm的U型卡铁，三面焊接；采用铰链式活动关节双支撑结构，支撑管轴¢32mm，厚度≥3.0mm。（提供实物图片证明）铝合金侧伏式护栏，可收缩平放，6档支柱≥φ19×1.2mm不锈钢管制作；单式按键快速定位保险开关，铁铸件制作，U型钢制上下座，内嵌塑料件，坚固耐用，且具有防夹手功能。脚轮系统：配置≥φ125mm中控万向轮，采用ABS塑料踏板式中控装置，一脚踩刹,静音耐磨。附件要求：输液架插孔、引流袋挂钩4个
配倒式餐板尺寸805×320×620mm
配外挂置物筐尺寸480×300×130mm

	2
	塑钢治疗车
	760*480*880mm
	辆
	1800
	12
	21600
	配置：车体带中控锁；推车正面：配两层中抽屉，三折静音轨道，抽屉面高120MM；内空：430×335×110mm；抽屉配有3×3分隔片，可自由搭配；抽屉拉手为燕尾式。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入；配有1个杂物盒；1个2L圆桶锐器盒，2个ABS污物桶。材料：整车主要由ABS工程塑料、铝合金四柱承重。ABS注塑成型一体化台面，台面、护栏、扶手一体化，使物品不易滑落、易推拉。台面上配透明软玻璃。（提供工程塑料(面板)防霉检测报告，检测依据：GB/T1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》 防霉要求：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿色木霉、出芽短梗、宛氏拟青霉等霉菌检测结果０级——在放大≥５０倍下无明显长霉。）结构要求：车体台面大型模具一体注塑成型，元宝型设计，整个台面无缝连接，液体无法渗透进入；两边整体带双层扶手，三面整体护栏，高度60mm。配备￠100mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

	3
	不锈钢污物袋车
	700*550*890mm，不锈钢车架，帆布污物袋，4寸脚轮
	个
	1200
	2
	2400
	本设备严格遵循医疗环境标准制造，主体框架采用医用级抗腐蚀304不锈钢管（规格≥Φ25×1.2mm），通过精密焊接工艺成型，确保整体结构在临床高强度使用下的坚固与长期稳定。

移动系统核心为医用级静音万向轮，其采用高弹性无痕材质与精密轴承，在保证超静音、顺滑推行体验的同时，能全面保护各类地面。轮组标配一体式制动锁定装置，可实现即时、稳固的限位驻停，充分满足治疗、转运等场景中对灵活移动与操作安全的双重严苛要求。材质：车架主管耐腐304不锈钢管≥￠25×1.2mm
配置高级静音轮，易推可锁定限移。

	4
	不锈钢超市购物车
	680*480*1070mm
	个
	500
	6
	3000
	本品采用高规格矩形钢管框架与医用级移动系统，专为满足临床环境的耐久与静音需求设计。

主体结构：承重框架由≥25×50mm矩形钢管构成，结构稳固。表面经医用级环保喷塑工艺处理，涂层均匀，附着力强，兼具优异的耐腐蚀、防锈蚀及易清洁特性。

移动系统：搭载医用级静音万向轮，推行顺畅安静，且能有效保护地面。配备一脚双刹式中央制动装置，实现即踩即锁，确保设备在病房、走廊等空间内移动与驻停时的绝对稳定与安全。配置：配备￠100mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	5
	不锈钢拖车
	270*220*600mm
	个
	250
	2
	500
	本品主体采用医疗级304不锈钢管材（Φ22×1.2mm），结构轻巧而坚固。配备医用级静音万向轮，推行顺畅，且带有一脚双刹式制动装置，确保移动灵活与驻停稳定。配置：配10升方形利器盒、配备￠100mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	6
	不锈钢无菌包存放架(万向轮）
	800*450*1560mm（4层）
	个
	1500
	2
	3000
	本品采用全304不锈钢材质，专为高强度医疗环境设计。

主体承重框架选用 Φ32×1.5mm加厚不锈钢管，通过精密焊接工艺制造，结构强度与抗冲击性显著提升。四层搁板均为 不锈钢圆条焊接网格结构，稳固通风，极易清洁，并能防止液体滞留。

标配 医用级万向静音滚轮，移动顺滑无声，且配备整体制动装置，确保在病房、走廊等场景中移动与驻停时的稳定与安全。配置：配备￠125mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	7
	不锈钢双层器械台(万向轮，带护栏）
	1250*700*800mm
	台
	2000
	2
	4000
	材料：两层台面，凹形设计，采用优质耐腐304不锈钢板冲压成型，板厚≥1.0mm；车架主管为耐腐304不锈钢管￠25×1.2mm。
提供耐腐304不锈钢管耐腐蚀要求：检测依据： QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
耐腐蚀：以样板测试面中心位置处面积 2.25 平方分米为考核面积，经过 480小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥8级。提供第三方机构（具有CMA资质的）出具的检测报告。配置：配备￠100mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	8
	不锈钢推车（带护栏）
	900*550*850mm
	辆
	1300
	5
	6500
	台面系统为双层防溢设计，带一体化冲压成型护栏，采用≥1.0mm加厚医用级304不锈钢板，表面经抗菌拉丝处理，坚固耐腐蚀，无缝易消毒。

主体承重框架由≥Φ25×1.2mm高强度304不锈钢管焊接而成，结构稳固，为设备在临床高强度使用中提供可靠支撑。配置：配备￠100mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

	9
	不锈钢污物桶车
	450*450*860mm
	个
	550
	7
	3850
	材质：车架主管为耐腐304不锈钢管≥￠19×1.0mm
配备医用级静音万向轮，推行顺畅，且带有一脚双刹式制动装置，确保移动灵活与驻停稳定。配置：配塑料污物桶、配备￠75mm万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	合计
	252850
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