射频消融系统技术参数

1.主机参数
1.1射频频率：400KHz±25KHz
※1.2输出功率： 功率模式120W/负载30Ω；定时模式80W/负载50Ω；针道模式 200W/80Ω;误差≤20%
1.3 阻抗监测范围及误差：阻抗监测范围为20Ω～300Ω，误差≤20%
1.4 温度测量范围及误差：测温范围为20℃~95℃，误差≤3℃
2.主机功能
※2.1 可自动识别电极类型：可识别伞针电极、单针电极、双极电极、可调电极等不同电极类型，并有代码显示，同时系统根据不同电极类型自动配置不同的消融参数
2.2 功率模式输出功率范围满足: 0―120W，可调 
2.3 针道模式输出功率范围满足: 0―200W，可调 
※2.4 定时模式输出功率范围满足: 10―200W，可调；定时模式时间设置范围满足: 0―15min50s,可调
2.5功率模式：射频消融系统以恒功率方式连续输出，当病灶阻抗达到阈值时，自动停止射频输出
2.6定时模式：可以自由设置治疗时间，当治疗时间达到预设值时，自动停止射频输出
2.7针道模式: 自动监测阻抗，可持续恒功率输出，主要是为退针时进行针道烧灼而设计的工作模式，可防止退针时针道种植、针道出血等
※2.8双极疗法功能：系统支持双极输出模式，配合双极电极使用，无需中性电极，可实现组织凝血、止血及辅助切割
2.9阻抗保护功能：持续监测阻抗变化，若阻抗超过阈值，主机自动进行保护
2.10温度保护功能：功率模式下当温度超过90℃时，主机自动进行保护
※2.11 自适应脉冲技术：系统根据组织阻抗变化自动调节脉冲输出，确保病灶组织充分消融，提高消融效果的一致性
3.射频电极
※3.1伞针电极: 旋转式治疗电极，子针可展开呈伞形，有≥7支子针，子针展开直径可调，治疗范围大小可调，具有液体外灌注通道
3.2单针电极（工作端长度固定电极）: 有液体内循环通道，消融时工作端周围组织不碳化粘连
3.3单针电极（工作端长度可调电极）：电极工作端长度可调节，工作端长度可调范围：5-40mm
※3.4双极电极:专用双极射频电极，便于术中进行组织分离、凝血及切割。
4. 辅助功能
4.1自检功能: 具有开机自检并显示错误代码功能
4.2电极检测功能：具有射频电极和中性电极断开检测功能
4.3阻抗实时显示功能：实时显示病灶组织阻抗的变化
4.4温度实时显示功能：在用电极进行射频消融时，将电极上自带的测温插头连接到主机，可以实时监测到组织消融的温度变化情况，让医生做到实时评估治疗效果
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